## 钢板气孔探伤举例

## （重点学习AVG曲线的制作）

## 一．探伤检测前的准备

## 1．数字超声探伤仪

## 2．选择探头：2.5PФ20

## 3．试块：CS-1-5

## 4．200mm厚钢板的

## 5．AVG参数：

## 6．耦合剂（如：机油等）

## 二．开机

## 1．将探头和超声探伤仪连接

## 2．开启面板开关；

## 3．开机自检，进入探伤界面。

### 三．设置参数

### 第一排菜单：

| 菜单 | 子菜单 | 设置方法 |
| --- | --- | --- |
| 基本 | 探测范围 | 250 |
|  | 材料声速 | 5900 |
|  | 脉冲移位 | 0 |
|  | 探头零点 | 需校准 |
| 收发 | 探头方式 | 单晶 |
|  | 回波抑制 | 0 |
| 闸门 | ---- | 先不操作本菜单 |
| 通道 | ---- | 首次使用时，一般先选择通道1 |
| 探头 | 探头K值/折射角度 | 设置为“0” |
|  | 工件厚度 | 调为：200 |
|  | 标度方式 | 调为“声程”或“深度”均可 |
|  | 探头前沿 | 不用调节本菜单 |
|  | 探测位置/工件直径 | 不用调节本菜单 |

### 第二排菜单：

| 增益 | ---- | 暂不操作此菜单 |
| --- | --- | --- |
| DAC1 | ---- | 不用调节本菜单 |
| DAC2 | ---- | 不用调节本菜单 |
| AVG1 | ---- | 设置AVG曲线为“开” |
| AVG2 | ---- | 暂不操作此菜单 |

### 第三排菜单：

| B扫描 | ---- | 不用调节本菜单 |
| --- | --- | --- |
| 屏保 | ---- | 不用调节本菜单 |
| 存储 | ---- | 可以选择任意组号； 首次使用时，一般先选择组号1 |
| 设置 | 探测方式 | 选择峰值 |
|  | 串口设置 | 9600 |
|  | 坐标栅格 | 0 |
|  | LCD亮度 | 低 |
|  | 蜂鸣伴音 | 开 |
|  | 填充模式 | 关 |
| 高级 | ---- | 不用调节本菜单 |

### 四． 校准

主要分为两步：

1．声速设置

一般的钢铁材料，在用直探头探伤时，可直接将材料声速设置为5900米/秒;

2. 零点校准

把探头耦合到校准试块上，设定闸门逻辑为单闸门方式，即设为正或负逻辑，把闸门套住一次回波（底波），此时声程测量的就是一次回波处的声程，调节探头零点，使得声程测量值（S）与试块的已知厚度(225mm)相同，此时所得到的探头零点就是该探头的准确探头零点。

### 五．制作AVG曲线

1．如图1所示，把直探头放在CS-1-5试块上

图1

2．调节 “Db+”，直到深度为200mm的Ф2缺陷波达到屏高的80%，并用闸门套住该缺陷波；

3．调节参考尺寸为2 (mm)；

4．调节“AVG2”中的标定点为1，此时，AVG曲线会自动生成。

超探专销部

赵继珍13810362630

2007年4月21日星期六